Лабораторная работа 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ГАЗОВОГО ЛАЗЕРА С ПОМОЩЬЮ СКАНИРУЮЩЕГО ИНТЕРФЕРОМЕТРА

Цель работы — изучение спектральных характеристик газового лазера, методики расчета согласования двух оптических резонаторов, приобретение навыков работы с лазером, сканирующим интерферометром, оптическим вентилем.

Предварительные замечания

Работа выполняется с гелий-неоновым лазером (длина волны излучения   = 0,63 мкм). Используется стандартный ОКГ типа ЛГ-79.

Э        3             4            5

1

2

6

7

8

9

11

10

Рис. 1. Схема установки для анализа спектра излучения

Блок-схема лабораторной установки приведена на рис.1, где 1—Не-Ne лазер; 2—блок питания лазера; 3—поляризатор; 4—пластинка /4; 5—согласующая линза; 6—сканирующий интерферометр; 7—источник питания интерферометра; 8—ФЭУ; 9—блок питания ФЭУ; 10—осциллограф; 11 – ПЗС-камера; Э – экран с отверстием.

Настройку установки для наблюдения оптического спектpa излучения ОКГ рекомендуется проводить в следующем порядке:

1. Установить на расчетном расстоянии от OKГ  сканирующий интерферометр. Расстояние необходимо измерять от выходного зеркала лазера до входного зеркала интерферометра.

2. Поставить на расчетном расстоянии от ОКГ согласующую линзу, совместить оптическую ось линзы с оптической осью пучка. Для этого оправку с линзой необходимо перемещать по вертикали и горизонтали до совмещения в пространстве падающего и прошедшего лучей.

3. Установить между ОКГ и сканирующим интерферометром оптический вентиль. Вращая поляризатор, настроить его положение на максимальную интенсивность прошедшего света. Далее, наблюдая на экране Э блик, отраженный от входного зеркала интерферометра, добиться его максимального ослабления, вращая оправу с пластинкой /4.

4. Настроить входное зеркало интерферометра нормально к падающему лучу ОКГ. Настройка осуществляется путем вращения юстировочных винтов оправки входного зеркала интерферометра. Наблюдая на экране Э блик от зеркала, добиваются его совмещения с отверстием в экране. Экран в этом случае помещают между интерферометром и оптическим вентилем.

5. Направить луч лазера по оси интерферометра. С этой целью, открыв съемную крышку на корпусе интерферометра, следует рассмотреть след от переотражения луча между зеркалами. Если луч смещен относительно оптической оси, на зеркале будет наблюдаться яркая линия, длина и направление которой зависят от координат входа луча на поверхность сферического зеркала. Наклоняя плоскопараллельную пластину в двух взаимно перпендикулярных направлениях, что позволяет конструкция оправки, где закреплена пластинка, следует добиться, чтобы указанная линия стянулась в точку.

6. Установить за интерферометром ФЭУ, получить сигнал на осциллографе.

7. Наблюдая осциллограмму, произвести окончательную настройку оптического тракта по максимуму сигнала.

Сканирующие интерферометры широко применяются для исследования спектральных характеристик непрерывных лазеров. Конструктивно прибор представляет собой интерферометр любого типа, одно из зеркал которого можно сканировать в пространстве. Чаще всего применяется двухзеркальный интерферометр с плоскими или сферическими зеркалами.

Отметим, что по терминологии, принятой в радиофизике, такие устройства называются открытыми резонаторами. Зависимость коэффициента пропускания интерферометра от оптической частоты имеет достаточно сложный характер, определяемый радиусами кривизны зеркал, их коэффициентами отражения и расстоянием между зеркалами (рис. 2а). В случае, если входящий пучок идет строго по оси интерферометра (резонатора), а его пространственные параметры (диаметр и радиус кривизны волнового фронта) совпадают с пространственными параметрами основного типа колебаний резонатора, амплитудно-частотная характеристика существенно упрощается и принимает вид эквидистантного ряда резонансных кривых, разделенных так называемым межмодовым интервалом (постоянной интерферометра)

М = с/2dJ,

где с – скорость света, а dJ – расстояние между зеркалами (рис. 2 б). Максимумы пропускания наблюдаются, когда соответствующие длины волн i укладываются целое число раз на двойной длине резонатора, что соответствует условия  dL=qiλi2 (где qi – целое число).

Разрешающая способность интерферометра, показывающая возможность различить две ближайшие лини с интервалом между ними    ,  равна

νδν=3dJνC⋅1+r1−r,

где r – коэффициенты отражений зеркал.

T

а)



T

б)

М



Рис.2. Зависимость коэффициента пропускания интерферометра от частоты

а) при возбуждении высших поперечных мод

б) при возбуждении основной поперечной моды

При параллельном смещении в пространстве одного из зеркал интерферометра последовательность резонансных кривых перемещается по частотной шкале. Изменение длины интерферометра на величину /2 приводит к сдвигу ряда резонансных кривых по оси абсцисс на межмодовый интервал М.

Если на интерферометр падает излучение светового источника, то на выходе интерферометра появится световой сигнал, частота которого совпадает с частотой одного из резонансов пропускания. При сканировании зеркала происходит поочередное пропускание через интерферометр спектральных составляющих исследуемого сигнала (см. рис. 3). Регистрация интенсивности света на выходе прибора с помощью фотоприемника с последующей разверткой ее во времени на экране осциллографа позволяет получить спектрограмму светового источника. Обычно сканирование зеркала интерферометра и синхронизация развертки осциллографа производится с помощью электрического сигнала одной частоты (как правило, с частотой 50 Гц). Регистрация света после выходного зеркала осуществляется фотодиодами или фотоэлектронными умножителями.

Рис. 3.  Спектрограммы, объясняющие принцип работы сканирующего интерферометра: а) спектр излучения ОКГ, б) коэффициент пропускания интерферометра, в) ток через нагрузку ФЭУ

Важнейшими параметрами сканирующего интерферометра как спектрального прибора являются постоянная интерферометра и разрешающая способность.    Постоянная прибора в данном случае представляет собой частотный интервал между продольными типами колебаний оптического резонатора, используемого в качестве сканирующего  интерферометра Если ширина спектра исследуемого сигнала превышает постоянную интерферометра М = с/2t то фотоприемник одновременно будет фиксировать различные спектральные составляющие   (разнесенные по частоте на интервалы, кратные ), и однозначная интерпретация полученных спектрограмм становится невозможной.

Необходимым условием нормальной работы сканирующего   интерферометра является согласование параметров исследуемого оптического пучка с параметрами собственных типов колебаний интерферометра. В этом случае обеспечивается максимальная величина отношения сигнал/шум и отсутствуют искажения спектрограммы, вызванные возбуждением в интерферометре «паразитных» типов колебаний.

Практически согласование достигается путем преобразования лазерного пучка с помощью тонкой линзы. Предварительный расчет позволяет определить требуемые расстояния между лазером, линзой и интерферометром, а также фокусное расстояние линзы.

резонатор                     каустика                                                 интерферометр

2l                               20l                                          f0                                        20J                      2J

R1=RL                                                R2                                                     R3                                        R4=RJ

dL                              d1                           d2                          dJ

Рис. 4. Схема согласования оптических резонаторов

Схема расчета согласующего элемента (тонкой линзы) приведена на рис. 4. На схеме обозначено: dL—расстояние между зеркалами ОКГ; dJ—расcтояние между зеркалами интерферометра; l — радиус пучка на сферическом зеркале ОКГ; J — радиус пучка на сферическом зеркале интерферометра; 0l —минимальное значение радиуса пучка лазера; 0J —минимальное значение радиуса пучка интерферометра; d1 —расстояние от согласующей линзы до плоскости с минимальным значением радиуса пучка ОКГ; d2—расстояние от согласующей линзы до плоскости с минимальным значением радиуса пучка интерферометра.

Для преобразования пучка с минимальным размером радиуса 0l в пучок с минимальным размером радиуса 0J с помощью согласующей линзы вводится характеристическая длина f0:

f0 =0l0J/,

где = 632,8 нм — длина волны излучения ОКГ.

Линзы с фокусным расстоянием fл  fo обеспечивают необходимое преобразование пучка, если они расположены, как показано на рис. 4.

Минимальное значение радиуса пучка 0 для резонатора, образованного плоским и сферическим зеркалами, равно

ω0=λπd(R−d)12

где d – расстояние между зеркалами, R – радиус кривизны сферического зеркала.

Расстояния d1 и d2 определяются следующим образом:

В последних формулах знак перед корнем выбирается произвольно, но в обоих выражениях он должен быть одинаковым.

### Программа работы

Предварительная подготовка

1. Изучить описание лазера, руководство к лабораторной работе, рекомендованную литературу.

2. Провести расчет согласования оптических резонаторов сканирующего интерферометра и газового ОКГ. (Вариант расчета указывается преподавателем). Необходимые для расчетов данные приведены ниже:

Длина интерферометра dJ=0,1 м; радиусы зеркал интерферометра R1=RJ=0,3 м, R3=; радиусы зеркал резонатора R1=RL=1,0 м, R2=; оптическая сила согласующей линзы P1=3,0 дптр, P2=3,25 дптр, P3=3,5 дптр, P4=3,75 дптр.

В результате проведенного расчета необходимо получить величины d1 и d2, определяющие расстояние между ОКГ, линзой и интерферометром. Рассчитать постоянную сканирующего  интеферометра и его разрешающую способность.

Данные для расчета: dJ = 10 см, r1=r2=98%.

Работа в лаборатории

1. Установить и настроить рассчитанную оптическую схему, получить на экране осциллографа спектрограмму излучения газового ОКГ, оценить разрешающую способность интерферометра.

Оценка проводится на основании измерения ширины «пичка», представляющего одну из продольных мод в спектрограмме, по отношению к известному интервалу между модами c/2L (с—скорость света; L—длина резонатора).

2. Зарисовать спектрограммы излучения лазера а) в режиме согласования оптического тракта; б) в режиме рассогласования. Описать и объяснить изменения спектрограмм в указанных случаях.

3. Установить на место интерферометра приемную ПЗС камеру. Сигнал с камеры подать на осциллограф. Определить форму и размер пятна на поверхности ПЗС-линейки, полагая, что размер элемента линейки составляет 10 мкм.

Полученные данные сравнить с расчетом.

## Содержание отчета

1. Формулировка цели работы.

2. Схема лабораторной установки.

3. Полный расчет согласования, схема согласования.

4. Результаты экспериментов и расчетов.

5. Объяснение полученных результатов.

# Вопросы для самопроверки

1. Устройство и принцип действия сканирующего интерферометра.

2. Согласование оптических резонаторов: сущность согласования, методика расчета.

3. Спектральные характеристики и когерентность излучения ОКГ, их взаимосвязь.

4. Устройство, принцип действия, характеристики излучения газового гелий-неонового ОКГ.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Дудкин В.И., Пахомов Л.Н. Основы квантовой электроники. Изд. СПбГТУ. 1999. – 305 с.

- Ярив А. Введение в оптическую электронику. М., Высшая школа, 1983. – 397 с.

- Зайдель А.Н., Островская Г.В., Островский Ю.И. Техника и практика спектроскопии. М.: Наука, 1976 – 392с.