Лабораторная работа 3

ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК

ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ОКГ

Цель работы – изучение принципов действия, устройства, характеристик выходного излучения полупроводникового лазера, приобретение практических навыков работы с полупроводниковым импульсным ОКГ и инфракрасным спектрометром.

Предварительные замечания

Работа выполняется со стандартными полупроводниковыми лазерами типа ЛПИ-10, ЛПИ-12.

Инжекционные оптические излучатели типа ЛПИ-12 работают в импульсном режиме и предназначены для использования в качестве источника инфракрасного излучения высокой яркости и монохроматичности в различных видах аппаратуры. Для примера приведем основные технические данные лазера ЛПИ-12:

Рабочий ток накачки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3—6 А.

Средняя мощность импульса излучения     не менее 4 Вт.

Длительность тока накачки .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 нс.

Длина волны генерации .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,9 мкм.

Частота повторения импульсов тока не более 6 кГц.

Излучатель представляет собой инжекционный оптический квантовый генератор на основе арсенида галлия (рис. 1).

# Рис. 1.  Электрическая схема питания ОКГ

Излучатель включает лазерный диод и импульсный трансформатор с коэффициентом трансформации по току β == 4... 8.

При подаче прямоугольных импульсов тока на первичную обмотку трансформатора амплитудой I1 во вторичной обмотке трансформатора, состоящей из одного витка, возникает импульсный ток амплитудой I2=βI1. Ток, проходя через диод, вызывает когерентное излучение.

Рис. 2. Структурная схема установки для исследования спектральных характеристик лазера

Конструктивно излучатель выполнен в виде металлического цилиндра со стеклянным окном на одном из горцев. На втором торце находятся штыревые выводы трансформатора для 'присоединения прибора к генератору импульсов тока. Габариты  излучателя 28,5 Х 32 мм, масса не превышает 70 г.

Спектральные характеристики лазера изучаются с помощью специальной установки – см. рис. 2, где обозначено:

- полупроводниковый лазер;

- блок питания лазера;

- осциллограф;

- линза;

- спектрометр;

- фотоэлектронный умножитель;

- блок питания ФЭУ;

- усилитель У4-12;

- задающий генератор.

В качестве спектрометра используется прибор ИКС-12, оптическая схема которого приведена на рис. 3.

7                         к регистрирующему

прибору

6

5

1                   2                                                                                3

4

Рис. 3.  Оптическая схема спектрометра

Излучение лазера фокусируется на входной щели 2, которая расположена в переднем фокусе параболического зеркала 3. После отражения от зеркала 3 расходящийся пучок преобразуется в параллельный и поступает на отражательную дифракционную решётку 4. После отражения от дифракционной решётки в соответствии со спектральным составом излучения образуется система параллельных пучков, имеющих различные направления распространения, которые фокусируются в выходной фокальной плоскости зеркала 3, где расположена выходная щель 6. Из конструктивных соображений пучок отклоняется на 90о с помощью поворотного зеркала 5. Для простоты на рис. 3 изображён ход лучей в случае монохроматического излучения.

Фотоумножитель 7, установленный за выходной щелью, преобразует излучение в электрический сигнал, фиксируемый с помощью регистрирующего устройства. Для изучения распределения энергии по спектру исследуемого источника решётку поворачивают с помощью барабана длин волн, расположенного на корпусе спектрометра.

Для измерения энергетических и пространственных характеристик используется лабораторная установка (рис. 4). Излучение полупроводникового лазера 1 поступает на щель 2, за которой установлен фотоэлемент 3. Сигнал, поступающий с фотоэлемента, подается на измерительный усилитель 4.

Рис. 4. Структурная схема установки для измерения энергетических и пространственных характеристик

Методика измерения ватт-амперной характеристики и диаграммы направленности полупроводниковых лазеров

Для снятия ватт-амперной характеристики необходимо воспользоваться схемой, приведённой на рис. 4. Лазерный излучатель располагается вплотную к фотодиоду. Процесс снятия характеристики заключается в регистрации показаний измерительного усилителя в зависимости от значения тока накачки, определяемого по осциллографу в режиме калиброванного усиления. На вход осциллографа подается напряжение с сопротивления 1 Ом, включенного последовательно с лазерным диодом.

Пороговый ток определяется по точке пересечения с осью абсцисс (ось токов накачки) прямой, являющейся продолжением ветви индуцированного излучения ватт-амперной характеристики лазера.

Измерение диаграммы направленности полупроводникового ОКГ производится в следующей последовательности:

1. Установить лазер на расстоянии ≈10 см от фотодиода.

2. Поворотом внутреннего кольца подшипника с оправкой лазера сориентировать плоскость р—п перехода горизонтально.

3. Включить лазер и измерить зависимость выходной мощности Pвых от угла поворота φ подставки (величина Pвых измеряется в относительных единицах по показаниям прибора измерительного усилителя, φ – в градусах).

4. Развернуть лазер на 90° (т. е. ориентировать плоскость перехода вертикально) с помощью внутреннего кольца подшипника и повторить измерения Pвых(φ) п. 3.

##### Методика измерения спектра

1. Закрепить излучатель на расстоянии 20 см от входной щели спектрометра ИКС-12 и установить максимальный размер щели (d = 2 мм) спектрометра.

2. Включить блок питания ФЭУ и измерительный усилитель.

3. Подать на ОКГ ток накачки выше порогового, контролируя его по осциллографу в режиме калиброванного усиления.

4. Направить излучение ОКГ на входную щель ИКС-12 (без линзы), получить сигнал на измерительном усилителе У4-12, подбирая положение барабана длин волн.

5. Не изменяя положения ОКГ, поместить линзу между входной щелью спектрометра и лазером, добиться максимального сигнала (по прибору У4-12), перемещая линзу.

6. Установить указанный в задании к работе размер щели спектрометра, проверить оптимальность настройки линзы.

7. Наблюдать изменение сигнала с изменением положения барабана длин волн.

## Программа работы

Предварительная подготовка

1. Изучить описание лазера, руководство к лабораторной работе, рекомендованную литературу.

2. Ознакомиться с программой измерений, проводимых в процессе выполнения лабораторной работы, с описаниями используемых приборов.

### Работа в лаборатории

1. Снять зависимость мощности излучения ОКГ от тока накачки (ватт-амперную характеристику).

Построить характеристику на миллиметровой бумаге,. определить пороговое значение тока накачки.

2. Измерить диаграмму направленности излучения ОКГ в двух плоскостях:

а) в плоскости р — п перехода;

б) в плоскости, перпендикулярной р — п переходу. Измерения провести при двух значениях тока накачки:

I1 < Iпор;

I2 > Iпор.

3. Наблюдать и записать на самописце спектр излучения ОКГ при двух значениях тока накачки:

I1 < Iпор (ширина щели спектрометр > 0,5 мм);

I2 > Iпор (ширина щели спектрометр < 0,05 мм).

Содержание отчета по лабораторной работе

1. Формулировка цели работы.

2. Схемы экспериментальных установок.

3. Результаты измерений в виде графиков

4. Объяснение всех полученных зависимостей.

5. Выводы (свойства полупроводникового ОКГ в сравнении с другими типами лазеров, возможное применение в науке, технике, народном хозяйстве).

Вопросы для самопроверки

- Способы получения инверсной населенности в полупроводниках.

- Основные характеристики выходного излучения полупроводникового ОКГ (зависимость мощности излучения от тока накачки, диаграмма направленности и поляризация излучения, спектральный состав излучения, коэффициент полезного действия).

- Методика снятия спектра излучения полупроводникового ОКГ (устройство инфракрасного спектрометра, его чувствительность, разрешающая способность).

- Сравнение характеристик полупроводникового, газового и твердотельного лазеров.

- Применение полупроводниковых ОКГ.

#### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Пахомов Л. Н., Петрунькин В. Ю. Оптические квантовые генераторы. Изд. ЛПИ, 1977. — 90 с.

- Ищенко Е. Ф., Климков Ю. М. Оптические квантовые генераторы.—М.: Сов. радио, 1968.—315 с.

- Базаров В. К. Полупроводниковые лазеры и их применение. — М.: Энергия, 1969.—112 с.

- Зайдель А. Н, Островская Г. В., Островская Ю. И. Техника и практика спектроскопии, — М.: Наука, 1972.—392 с.

- Богданкевич О. В., Дарзиек С. А„ Елисеев П. Г. Полупроводниковые лазеры.—М.: Наука, 1976.—416 с.